aruanne

LEPING nr . KH-111

TÖÖ NIMI	Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2008.a. I, II, III ja IV kvartalis

TÄITJA		OÜ Tartu Keskkonnauuringud

Täitmise aeg		2008. aasta

Kinnitan:

Rein Kolk

juhataja

Sisukord

1.	Sissejuhatus	3

2.	Ülevaade metoodikast NO2	3

2.1	Sissejuhatus	3

2.2	Teoreetiline osa	3

2.3	Eksperimentaalne osa	4

2.3.1	Palmesi toru	4

2.3.2	Ettevalmistus proovivõtuks	4

2.3.3	Proovivõtt	5

2.3.4	Proovide analüüs	5

3.	Kasutatud aparatuur ja vahendid	5

4.	Ülevaade mõõtmiskohtadest	6

5.	Mõõtmistulemused	7

6.	Tulemustest	11

7.	Kirjandus	12

8.	Lisa 1: Proovivõtukohad Tartu linna skeemil	13

# Sissejuhatus

Vastavalt Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse Osakonna ja OÜ Tartu Keskkonnauuringud      4. märtsil 2008. aastal sõlmitud lepingule teostas OÜ Tartu Keskkonnauuringud käesoleva aasta esimeses, teises, kolmandas ja neljandas kvartalis õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioonitorudega kahe nädala kestel Tartu linnas 16 mõõtekohas. Mõõtepunktide täpsest asukohast annab ülevaate käesoleva aruande punkt 4.

# Ülevaade metoodikast NO2

## Sissejuhatus

Lämmastikdioksiidi määramine difusioonitorudega, nn Palmesi (1) torudega, põhineb uuritava gaasi (NO2) kvantitatiivsel analüüsil lühikeses torus asuva absorbendi pinnale difundeerunud aine järgi. Esmalt kasutati meetodit töökeskkonnas õhu kvaliteedi uuringuteks, hiljem atmosfääri õhu uuringuteks.

## Teoreetiline osa

Absorbendi pinnale difundeerunud aine voo ja õhu kontsentratsiooni vahelist sõltuvust võib arvutada Ficki esimese seadusega:

(1)

on gaasi massivoog (mol/cm2s)

on difusioonikoefitsient gaasile 1 läbi gaasi 2 (cm2/s)

on difundeeruva gaasi kontsentratsioon (mol/cm3)

on difusioonitee (cm).

Kui kogujana kasutatav absorbent on piisavalt efektiivne, võib kontsentratsiooni koguja teises otsas ehk absorbendi pinnal oletada nulliks, millega võib gradiendi   asendada , kus   on kontsentratsioon kogujast väljaspool, on difusioonitee pikkus.

Difusiooni teel absorbeerunud aine kontsentratsiooni võib arvutada:

(2)

on difundeerunud gaasi hulk (mol/ml)

on koguja ristlõikepindala (cm2)

on aeg (s).

Selle võrrandi järgi määratava aine üleminekukiirus on konstantne kontsentratsiooni konstantsuse korral, kuna ta sõltub vaid difusioonikoefitsiendist, koguja ristlõikepindalast ja pikkusest.

(3)

0,154 cm2/s on D12 temperatuuril 210C ja rõhul 1013hPa.

Kalibratsioonigraafiku abil leitakse kinnipüütud NO2 kontsentratsioon väljendatuna nmol/ml ja kasutades eelpooltoodud valemeid arvutatakse NO2 kontsentratsioon õhus väljendatuna mg/m3. Tulemused esitatakse 1 (g/m3 täpsusega.

## Eksperimentaalne osa

### Palmesi toru

Palmesi toru koosneb ~7 cm pikkusest akrüültorust, mille diameeter on 0.95 cm.

Toru ülaosasse korgi sisse asetatakse 2 roostevabast terasest rõngakujulist võret, mis on kaetud absorbendiga TEA (trietanoolamiin).

TEA (trietanoolamiini) kasutamisel absorbendina on järgmised eelised:

a) seob NO2 väga efektiivselt;

b) omab  kõrget viskoossust ja madalat aururõhku, mis teeb võimalikuks katta tahked materjalid stabiilse proovivõtupinnaga;

c) TEA-NO2 kompleks on väga stabiilne, seotud NO2 võib olla märkimisväärse aja n.ö. salvestunult enne analüüsi

Palmesi torule on minimaalne kogumisaeg ligikaudu 2 ööpäeva. Tartu linna õhu analüüsil on optimaalne aeg kogumisel ligikaudu 2 nädalat.

### Ettevalmistus proovivõtuks

Enne proovivõttu pestakse kõik proovitorude osad 10 % "Deconi" lahusega. Torud ja roostevabast terasest võred on korduvkasutusega, korgid vaid ühekordse kasutusega.

Võredele, mis on paigutatud vastavatesse korkidesse, süstitakse 20%-list TEA-vesilahust. Et vältida võrede saastumist ümbritseva õhu kaudu, fikseeritakse kohe paigale toru ja teine kork. Võredega toruots fikseeritakse teibiga. Võresid märgava agendina kasutatakse Brij 35, mida lisatakse reaktiivilahusele (TEA/vesi).Torusid hoitakse proovivõtu eel kilekotis ja külmkapis.

### Proovivõtt

Proovikoha valikul jälgida, et puuduksid tuuletõmbused ja -pöörised. Proovivõtupaigas eemaldatakse ilma võredeta toruotsast kork ja asetatakse torud avatud otsaga allapoole fikseeritud asendisse. Ühel proovikohal on kimbuna väljas 2 difusioontoru. Sama-aegselt märgitakse protokolli proovivõtu algusaeg.

Soovitud proovivõtuaja möödumisel kaetakse toruotsad sealsamas proovipaigal korkidega ja fikseeritakse protokolli proovivõtu lõpp-aeg.

Null-proovid säilitatakse kuni analüüsimiseni kilekotis ja külmkapis.

### Proovide analüüs

Analüüsiks eemaldatakse laboris kork ning torusse otse võredele süstitakse kombineeritud reaktiivi ja mõõdetakse 10-30 minuti möödumisel lainepikkusel 540 nm tekkinud ühendi värvuse intensiivsus võrreldes null-prooviga.

Kombineeritud reaktiiv: 1 osa ioonvahetatud vett ( 1 osa sulfaniilamiidi reaktiivi (1/10 osa N-1-naftüleendiamiindihüdrokloriid (NEDA) reaktiivi.

Standardgraafikult (optiline tihedus – NO2- kontsentratsioon [nmol/ml]) leitakse proovivõrele kogutud NO2- kontsentratsioon.

Tulemus arvutatakse samal proovikohal olnud difusioontorude mõõtmistulemuste keskmisena.

# Kasutatud aparatuur ja vahendid

Elektronkaal HF-2000G täpsus 0,1g kalibreeritud 07.09.2006 AS Metrosert poolt. Elektronkaal BOSCH SAE80/200 täpsus 0,1mg kalibreeritud 07.09.2006 AS Metrosert poolt. Spektrofotomeeter Jenway 6405 UV/Vis.

Kasutatud reaktiivid vastavad nõudele "analüüsipuhas". Analüüsil on kasutatud ülipuhast ioonvahetatud vett.

# Ülevaade mõõtmiskohtadest

Lepingu kohaselt määrati lämmastikdioksiidi kahe nädala keskmised foonikontsentratsioonid kuueteistkümnes Tartu linna punktis (vaata tabel 1). Mõõtmiskohtade täpsed asukohad on näidatud skemaatiliselt käesoleva lepingu Lisas 1, lehekülgedel 13-19.

Tabel 1. Mõõtmiskohad

| 1 | Raja 29 | Lisa1: joonis 7 |
| --- | --- | --- |
| 8b | Tamme Gümnaasiumi juures | Lisa 1: joonis 8 |
| 7 | Kaunase pst. | Lisa1: joonis 9 |
| 11 | Riia – Vabaduse ristmik | Lisa1: joonis 10 |
| 17 | Riia – Kastani ristmik | Lisa1: joonis 11 |
| B11 | Emajõe – Kroonuaia ristmik | Lisa1: joonis 12 |
| B6 | Botaanikaaed | Lisa1: joonis 12 |
| 15 | Turu-Tehase ristmik | Lisa1: joonis 13 |
| 5 | Narva mnt. – Puiestee ristmik | Lisa1: joonis 12 |
| 4 | Võru – Aardla ristmik | Lisa1: joonis 14 |
| 28 | Näituse tn. 28 | Lisa1: joonis 16 |
|  | Pikk tn. – Pärna tn. ristmik | Lisa 1: joonis 15 |
|  | Maaliinide bussijaam | Lisa 1: joonis 17 |
|  | Kaubanduskeskuse Eeden ees | Lisa 1: joonis 18 |
|  | Kroonuaia – Jakobi ristmik | Lisa 1: joonis 19 |
|  | Laia-Vabaduse ristmik | Lisa 1: joonis 20 |

# Mõõtmistulemused

Samal proovikohal olnud kahe difusioontoru mõõtmistulemuste järgi arvutatud keskmised kontsentratsioonid on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Mõõtmistulemuste koondtabel NO2 µg/cm3

|  |  | I kvartal 8.02.08 – 22.02.08 | II kvartal 6.06.08 – 20.06.08 | III kvartal 5.09.08 – 24.09.08 | IV kvartal 21.11.08 – 5.12.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raja 29 | 4,5 | 2,9 | torud ära võetud | 10,4 |
| 8b | Tamme Gümnaasium | 12,0 | 7,4 | 6,3 | 14,5 |
| 7 | Kaunase pst. | 17,2 | 11,8 | 4,6 | 19,6 |
| 11 | Riia – Vabaduse pst. ristmik | 34,4 | 37,7 | 9,4 | 46,0 |
| 17 | Riia – Kastani ristmik | 58,0 | 32,5 | 14,7 | 37,5 |
| B11 | Emajõe – Kroonuaia ristmik | 32,1 | 27,8 | 15,6 | 30,2 |
| B6 | Botaanikaaed | 14,1 | 7,7 | 3,8 | 10,0 |
| 15 | Turu – Tehase ristmik | 20,1 | 14,2 | 11,0 | 18,8 |
| 5 | Narva mnt. – Puiestee ristmik | 34,5 | 24,0 | 16,5 | 34,9 |
| 4 | Võru – Aardla ristmik | 31,2 | 20,0 | 14,7 | 38,9 |
| 28 | Näituse tn. 28 | 17,2 | 16,3 | 8,4 | 21,5 |
|  | Pikk tn. – Pärna tn. ristmik | 22,3 | 18,5 | 9,5 | 22,9 |
|  | Maaliinide bussijaam | 87,4 | 32,9 | 14,9 | 34,5 |
|  | Kaubanduskeskuse Eeden ees | 26,7 | torud ära võetud | 15,1 | 20,7 |
|  | Kroonuaia-Jakobi tn. ristmik | 31,7 | 28,1 | 13,1 | 25,1 |
|  | Laia-Vabaduse ristmik | 25,2 | 14,6 | 14,8 | 26,7 |

Märkused: Kaubanduskeskuse Eeden ees difusioontorud seoses teeremonditöödega kaduma läinud.

Joonis 1. Difusioontorudega mõõdetud NO2 Tartus 2008.a.

Joonis 2. Difusioontorudega mõõdetud NO2 Tartus I kvartalis 2001-2008.a.

Joonis 3. Difusioontorudega mõõdetud NO2 Tartus II kvartalis 2001-2008.a.

Joonis 4. Difusioontorudega mõõdetud NO2 Tartus III kvartalis 2001-2008.a.

Joonis 5. Difusioontorudega mõõdetud NO2 Tartus IV kvartalis 2001-2008.a.

Joonis 6. Difusioontorudega mõõdetud NO2 Tartus, aastakeskmised 1997-2008.a.

# Tulemustest

2008. aastal mõõdeti NO2 kontsentratsiooni kuuteistkümnes proovivõtukohas kahe paralleelse difusioontoruga kord kvartalis. NO2  lubatud 2008. aasta keskmine saastetaluvuse piirmäär (STP=44 µg/m3) ületati sellel aastal kolmel korral -  Maaliinide bussijaamas ja Riia-Kastani ristmikul esimeses kvartalis ning Riia-Vabaduse ristmikul neljandas kvartalis. Puhtama õhuga on transpordivabamad proovivõtukohad nagu botaanikaaed, Raja tn. ja Tamme Gümnaasium.

Passiivsete kogujatega määratud lämmastikdioksiidi tulemused sõltuvad oluliselt  ilmastikutingimustest. Kasutatud meetod võtab arvesse õhutemperatuuri ja -rõhu, tuule suund ja kiirus on aga jäetud arvesse võtmata. Viimastest näitajatest võib sõltuda, kui palju õhku jõuab kandjani. Arvatavasti ongi mõned oodatavast erinevad mõõtmistulemused selle asjaoluga seletatavad.

Aruande koostas: Kaiti Ojamaa

Graafikud:  Merike Hindrikson

09.12.2008

# Kirjandus

(1) E.D. Palmes,  A.F. Gunnison, jt. "Personal sampler for nitrogen dioxide". Am.Ind.Hyg.Assoc.J.37, 570-577

(2) M.R. Heal, M.A. Donoghue, J.N. Cape "Overestimation of urban nitrogen dioxide by passive diffusion tubes: a comparative exposure and model study". Atmospheric Environment 33 (1999) 513-524

(3) Tarja Koskentalo "Passiivikeräys ulkoilman typpidioksidin määrityksessä". YTV Helsinki 1992

# Lisa 1: Proovivõtukohad Tartu linna skeemil

Joonis 7. Punkt 1 - Raja 29

Joonis 8. Punkt 8b – Tamme Gümnaasium

Joonis 9. Punkt 7 – Kaunase pst.

Joonis 80. Punkt 11– Riia-Vabaduse pst. ristmik

Joonis 91. Punkt 17 – Riia-Kastani ristmik

Joonis 12. Punkt 5 – Narva-Puiestee ristmik; Punkt B8 – Botaanikaaed; Punkt B11 – Emajõe-Kroonuaia ristmik

Joonis 10. Punkt 15 – Turu-Tehase

Joonis 14. Punkt 4 – Võru-Aardla ristmik

Joonis 15.  Pika tn. – Pärna tn. ristmik

Joonis 16. Punkt 28 –Näituse tn. 28

Joonis 17. Maaliinide bussijaam

Joonis 18. Kaubanduskeskuse Eeden ees

Joonis 19. Kroonuaia – Jakobi tn. ristmik

### Joonis 19. Laia – Vabaduse ristmik

# Text boxes

1

4

B11

B8

5

7

8b

11

15

17

28

PP

BN